Лабораторная работа № 2

Исследование метрологических характеристик и поверка

вольтметра с электромагнитной системой

Цель работы: изучение принципа действия вольтметра с электромагнитной системой; символьных обозначений электроизмерительных приборов; освоении методики проведения поверки вольтметра.

Задачи работы:

- изучение основных символьных обозначений, наносимых на

электроизмерительные приборы;

- изучение принципа действия вольтметра с электромагнитной системой;

- проведение поверки вольтметра.

Содержание отчета.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. Теоретические сведения о магнитоэлектрических вольтметрах, принципе их действия конструкции.

2. Порядок выполнения эксперимента с изображением экспериментальной схемы.

3. Порядок обработки полученных экспериментальных данных.

4. Графики полученных зависимостей.

5. Протокол поверки.

4. Ответы на контрольные вопросы.

Отчет:

1. Теоретические сведения о магнитоэлектрических вольтметрах, принципе их действия конструкции.

Приборы электромагнитной системы основаны на взаимодействии магнитного поля катушки с подвижным ферромагнитным сердечником.

Конструкция электромагнитного вольтметра показана на рисунке 1.2.

Для создания вращающего момента используется силовое действие магнитного поля неподвижной катушки 8 на подвижный ферромагнитный сердечник 7, выполненный в форме плоского лепестка.

Под влиянием магнитного поля, созданного измеряемым током, магнитный сердечник 7 вытягивается в цель катушки, поворачивая ось 1 с указательной стрелкой 3.

Электромагнитная энергия системы определяется выражением:

Wем = L · I22 = 12 · L · U2RV2                            (1)

где RV – сопротивление обмотки катушки.

Вращающий момент, действующий на подвижную часть прибора для неизменного тока, определяется выражением:

Мвр  = d Wэdα = 12 · U2RV2  ·dLdα                                  (2)

где L – индуктивность катушки, зависящая от положения

сердечника;

U – измеряемое напряжение

С осью сердечника скреплены стрелка и спиральная пружина, создающая противодействующий момент:

Мпр = k · ɑ                                                         (3)

где k – коэффициент жесткости пружины.

Из условия равенства вращающего и противодействующего моментов следует:

ɑ  = lЭ2 ∙ W ∙ RV2   · dLdα  · U2                                    (4)

Из уравнения (4) следует, что отклонение указателя пропорционально квадрату измеряемого напряжения, т.е. шкала не является линейной.

Чувствительность прибора S = dɑ / dU возрастает от начала к концу шкалы. Для получения более равномерной шкалы и примерно постоянной чувствительности форму ферромагнитного сердечника выбирают так, чтобы приращение индуктивности катушки на единицу угла ɑ увеличить при малых значениях тока и уменьшить для токов, близких к номинальному значению.

Приборы этой системы пригодны для измерения как постоянного, так и переменного тока, однако, применяются в основном в цепях переменного тока с частотой до 10 кГц.

2. Порядок выполнения эксперимента с изображением экспериментальной схемы.

Для экспериментального определения метрологических характеристик электромагнитного вольтметра необходимо собрать схему, приведенную на рис.1.3.

Порядок сборки схемы экспериментальной линии:

- повернуть регулятор автотрансформатора против часовой стрелки до упора (установить на отметку 0 В);

-  соединить проводником контакт К1 выхода автотрансформатора с измерительным контактом вольтметра К3.1 панели «Приборы магнитоэлектрические»;

Образцовый            Активная          Поверяемый

вольтметр             нагрузка               вольтметр

К 1

Автотрансформатор          V                                                     V

К 2

Рис. 1.3. Схема экспериментальной цепи.

- соединить проводником контакт К2 выхода автотрансформатора с измерительным контактом вольтметра К4.1 панели «Приборы магнитоэлектрические»;

- соединить контакт К3.2 вольтметра с контактом К1.1 Активной нагрузки панели «Блок нагрузок»;

- соединить контакт К4.2 вольтметра с контактом К2.1 Активной нагрузки панели «Блок нагрузок»;

- установить переключатель режима работы мультиметра в положение измерения переменного напряжения, предел измерения 200 В. Подключить гнездо 9 мультиметра к общему измерительному контакту К1.2 Активной нагрузки панели «Блок нагрузок»;

- подключить гнездо 10 мультиметра к контакту К2.2 Активной нагрузки панели «Блок нагрузок»;

- включить электропитание лабораторной установки (установить переключатели сетевых автоматов АВ1 и АВ2 вверх), включить мультиметр;

- плавно поворачивая регулятор Автотрансформатора по часовой стрелке, необходимо подобрать значение напряжения, при котором стрелка вольтметра установится напротив заданной отметки шкалы в соответствии с вариантом 5.

Внимание! Запрещается подавать напряжение к

поверяемому  вольтметру, превышающего его верхний предел

измерения!

Показания эталонного вольтметра (мультиметра) заносятся в протокол поверки прибора. Отсчет производится в сторону увеличения показаний прибора (прямой ход), затем в сторону уменьшения показаний (обратный ход).

Вариант задания                                                       Таблица 1

| № варианта | Проверяемые отметки шкалы, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 |

3. Порядок обработки полученных экспериментальных данных.

Абсолютная погрешность для прямого и обратного хода соответственно вычисляется по формулам:

∆ п.х = Uп.х – Uп.п

∆ о.х = Uо.х – Uо.п                                             (5)

где   Uп.х – отсчет по рабочему эталону при увеличении показаний прибора (прямой ход);

Uо.х – отсчет по рабочему эталону при уменьшении показаний прибора (обратный ход);

Uп.п – значение напряжения, соответствующее отметке шкалы.

Вариация прибора вычисляется по формуле:

V = Uп.х - Uо.х                                                  (6)

Для отметки 106 В:    ∆ п.х = 105,8 – 106,0 = - 0,2

∆ о.х = 107,1 – 106,0 = 1,1

V = 105,8  – 107,1 = - 1,3

Для отметки 116 В:    ∆ п.х = 115,9 – 116,0 = - 0,1

∆ о.х = 117,0 – 116,0 = 1,0

V =115,9 – 117,0 = - 1,1

Для отметки 126 В:    ∆ п.х = 126,2 – 126,0 = 0,2

∆ о.х = 126,8 – 126,0 = 0,8

V = 126,2 – 126,8 = - 0,6

Для отметки 136 В:    ∆ п.х = 136,6 – 136,0 = 0,6

∆ о.х = 136,5 – 136,0 = 0,5

V = 136,6 – 136,5 = 0,1

Для отметки 146 В:    ∆ п.х = 147,0 – 146,0 = 1,0

∆ о.х = 146,2 – 146,0 = 0,2

V = 147,0 – 146,2 = 0,8

Для отметки 156 В:    ∆ п.х = 157,2 – 156,0 = 1,2

∆ о.х = 156,0– 156,0 = 0

V = 157,2 – 156,0 = 1,2

Для отметки 166 В:    ∆ п.х = 167,3 – 166,0 = 1,3

∆ о.х = 165,8 – 166,0 = - 0,2

V = 167,3 – 165,8 = 1,5

Предел допускаемой абсолютной погрешности определяется по формуле:

∆доп = γ ∙ (Uв.п- Uн.п)100                                      (7)

где γ – предел допускаемой основной приведенной погрешности;

Uн.п – нижний предел измерения поверяемого вольтметра;

Uв.п – верхний предел измерения поверяемого вольтметра.

∆доп = 1,5  ∙ (300 - 0)100 = 4,5 В

4. Графики полученных зависимостей.

В одной системе координат построим графики зависимостей абсолютной погрешности прямого и обратного ходов от значения измеряемой величины.

Рис. 1.4 График зависимости абсолютной погрешности прямого и обратного ходов от значения измеряемой величины.

По графику видно, что погрешность имеет мультипликативную составляющую (погрешность чувствительности), которая зависит от измеряемой величины.

В одной системе координат построим график зависимостей значений напряжения, полученных с помощью рабочего эталона при прямом и обратном ходах, от значений измеряемой величины, полученных с помощью поверяемого прибора, графически покажем вариацию прибора в точке ее максимального значения.

Рис. 1.5 График зависимостей значений напряжений.

5. Протокол поверки.

ПРОТОКОЛ

Поверки вольтметра типа     В96П с электромагнитной системой

Класс точности прибора            КТ 1,5

Предел измерения прибора          300 В

Отсчет проводился по рабочему эталону типа     MY64

с пределом измерения      200 В.

| Отметки шкалы, В | Отсчет по рабочему эталону |  | Абсолютная погрешность |  | Вариация прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход |  |
| 106 | 105,8 | 107,1 | -0,2 | 1,1 | -1,3 |
| 116 | 115,9 | 117,0 | -0,1 | 1,0 | -1,1 |
| 126 | 126,2 | 126,8 | 0,2 | 0,8 | -0,6 |
| 136 | 136,6 | 136,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
| 146 | 147,0 | 146,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
| 156 | 157,2 | 156,0 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| 166 | 167,3 | 165,8 | 1,3 | -0,2 | 1,5 |

Допускаемая абсолютная                           Максимальная абсолютная

погрешность прибора    4,5 В                     погрешность прибора       1,3 В

Допускаемая вариация                                  Максимальная вариация

прибора       1,5 %                                          прибора            1,5 %

Вывод:       Прибор годен для измерений

4. Ответы на контрольные вопросы.

1) Какие символьные обозначения наносятся на электроизмерительные приборы? Что они означают?

Символьные обозначения приборов

| Обозначения на шкале | Принцип действия |
| --- | --- |
|  | Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой Магнитоэлектрический прибор с подвижным магнитом Электродинамический прибор Электромагнитный прибор Электродинамический прибор Ферромагнитный прибор Индукционный прибор Электростатический прибор Вибрационный (язычковый) прибор Тепловой прибор (с нагреваемой проволокой) Биметаллический прибор Выпрямительный прибор с магнитоэлектрическим измерительным механизмом |

Символьные обозначения характера тока

| Обозначения на шкале | Значения |
| --- | --- |
|  | Постоянный ток |
|  | Переменный ток |
|  | Постоянный и переменный ток |

Символьные обозначения класса точности

| Формула выражения основной погрешности | Пределы допускаемой погрешности | Обозначение класса точности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в документации | на приборе |
| Абсолютная ∆ = ± ɑ ∆ = ± (ɑ + bx) | ± ɑ ± (ɑ + bx) | L M | L M |
| Приведенная γ = ∆дXN ∙100% = ± р | γ = ± 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Относительная δ = ∆X ∙100% = ±q | δ = ± 0,5 | 0,5 | 0,5 0,5 |
| Относительная δ= с+dXkX-1 | δ = ± 0,02/0,01 | c/d = 0,02/,001 | 0,02/0,01 |

2) В чем заключается отличие магнитоэлектрических приборов от электромагнитных?

Основное отличие магнитоэлектрических приборов от электромагнитных заключается в том, что магнитоэлектрическими приборами нельзя измерять переменные токи. Это отличие появляется из-за разных зависимостей вращательного момента от тока. В магнитоэлектрической системе зависимость момента от тока линейная, а в электромагнитной – квадратичная.

Магнитоэлектрическая система прибора с подвижным магнитом — вращательный момент создаётся между неподвижной рамкой с током и подвижным постоянным магнитом. Эта система является аналогом магнитоэлектрической с подвижной рамкой, имеет низкий класс точности — 4,0 и ниже, менее распространена и применяется для указательных приборов транспортных средств, благодаря своей стойкости к внешним механическим воздействиям. Аналогом этой системы является двигатель постоянного тока обращённого исполнения с возбуждением от постоянных магнитов.

Магнитоэлектрические приборы по своему принципу действия измеряют среднюю величину тока, а направление отклонения стрелки зависит от направления тока в рамке: поэтому они могут применяться только для измерения знакопостоянных токов, и требуют соблюдения полярности подключения. Магнитоэлектрические приборы непригодны для непосредственного измерения переменного тока (стрелка будет дрожать вблизи нулевого значения).

Электромагнитная система прибора — вращательный момент создаётся между неподвижной катушкой с током и подвижным ферромагнитным сердечником. Теоретическая основа данного прибора — это закон взаимодействия тока и ферромагнитной массы. Особенностью электромагнитной системы является квадратичная зависимость вращающего момента от тока в катушке, откуда следует возможность применения таких систем для измерения как постоянных так и переменных токов, а также неравномерная шкала. Аналогом такой системы является реактивный двигатель.

3) Что называется вариацией прибора?

Вариация показаний измерительного прибора - это разность показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Вариацией прибора называют наибольшую разность между повторными показаниями, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой величины при неизменных внешних условиях. Вариация выражается обычно в процентах от диапазона шкалы и не должна превышать допустимую основную погрешность. Вызывается вариация силами трения в подвижных элементах прибора.

4) Что характеризует чувствительность измерительного прибора?

Чувствительность измерительного прибора - это отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины.

Чувствительность – важная характеристика средства измерений. Она характеризует способность прибора реагировать на изменение входного сигнала.

Вывод:

В ходе выполненной лабораторной работы мы изучили принцип действия вольтметра с электромагнитной системой; символьные обозначения электроизмерительных приборов. Освоили методику проведения поверки вольтметра. Оценили метрологическую годность прибора.