МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра

Автоматизации Теплоэнергетических Процессов

# «Исследование метрологических характеристик и поверка технических манометров»

# Отчёт по Лабораторной работе

по дисциплине Метрология Стандартизация и Сертификация

| Выполнил студент гр. |  |
| --- | --- |
| Проверил преподаватель |  |

Томск 2019 г.

# Введение

Цель работы заключается в ознакомлении со средствами измерения давления, изучении технических и эталонных манометров, методики поверки технических деформационных манометров.

Задачами лабораторной работы являются:

- изучение принципа действия технического деформационного манометра;

- изучение методики поверки технического манометра;

- экспериментальное определение метрологических характеристик деформационного манометра

- проведение поверки.

Принцип действия и методика поверки деформационных манометров

Деформационные манометры – один из наиболее распространенных видов средств измерения давления. В деформационных манометрах используется зависимость деформации чувствительного элемента или развиваемой им силы от измеряемого давления. Пропорциональная давлению деформация преобразуется в показания или соответствующие им изменения выходного сигнала. Большинство деформационных манометров содержат упругие чувствительные элементы, осуществляющие преобразование давления в пропорциональное перемещение рабочей точки.

Одним из типов упругих чувствительных элементов являются одновитковые трубчатые пружины. Такие пружины могут иметь эллиптическое или плоскоовальное сечение. Один конец пружины, в который поступает измеряемое давление, закреплен неподвижно в держателе, второй (закрытый) - может перемещаться. При этом трубка загнута под углом 270°. Под действием разности измеряемого внутреннего и внешнего атмосферного давления трубчатая пружина деформируется: пружина раскручивается и ее свободный конец совершает перемещение. Направление перемещения свободного конца трубки обусловлено увеличением малой оси сечения трубки под влиянием избыточного давления и уменьшения при воздействии разрежения. Конструкция такого манометра показана на рис. 1.

Перемещение стрелки осуществляется с помощью передаточного механизма, соединенного со свободным концом чувствительного элемента [11,8].

Рисунок 1. Конструкция манометра с одновитковой трубчатой пружиной

Поверкой технических манометров называют совокупность операций, выполняемых с целью оценки их погрешностей и вариации. Перед поверкой производят внешний осмотр манометра, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей, препятствующих применению поверяемого манометра. Стрелка манометра в рабочем положении и при отсутствии давления не должна отклоняться от нулевой отметки более чем на 0,5 деления шкалы.

Технические манометры поверяют путем сравнения их показаний с показаниями приборов более высокого класса точности. Верхний предел измерения эталонного манометра должен быть на 1/3 больше верхнего предела измерения поверяемого манометра, а значение допускаемой погрешности эталонного манометра – в 4 раза меньше значения допускаемой погрешности поверяемого манометра. Количество проверяемых отметок должно составлять: для манометров классов точности 1,5 и 2,5 – не менее 5; для манометров класса точности ниже 2,5 – не менее 3 [5; 11].

# Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка включает поверяемый манометр типа МП-4У и эталонный грузопоршневой манометр (ГПМ) типа МП-60. Схема поверочной установки приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Схема поверочной установки:

1– полый цилиндр; 2 – поршень; 3 – грузоприемная тарелка; 4 – каналы; 5 – поверяемый прибор; 6 – поршень; 7 – цилиндр; 8 – винт; 9 – рукоятка; 10,11 – вентили; 12 – емкость; 13 – игольчатый вентиль; 14 – грузы; 15 – стойка.

ГПМ включает колонку и гидравлический винтовой пресс, конструктивно объединенные в одном корпусе. В состав ГПМ входит набор калиброванных грузов, который обеспечивает давление, равное верхнему переделу измерения.

Грузовая колонка содержит полый цилиндр 1, заполненный рабочей жидкостью. Внутри цилиндра находится поршень 2 с грузоприемной тарелкой 3. Внутренняя полость цилиндра соединена каналами 4 с поверяемым прибором 5 и гидравлическим прессом 6 в цилиндре 7 и винтом 8 с рукояткой 9, при вращении которой поршень перемещается в цилиндре. Каналы 4 могут перекрываться вентилями 10 и 11. Для заполнения гидравлической системы ГПМ рабочей жидкостью предусмотрена емкость 12 с игольчатым вентилем 13. К грузопоршневому манометру можно подключить поверяемый манометр 5. При измерении давления, создаваемого гидравлическим прессом при вращении рукоятки, на грузоприемную тарелку помещают грузы 14 в таком количестве, которое обеспечивает состояние равновесия поршня грузопоршневого манометра. О достижении положения равновесия судят по совпадению рисок на стойке 15 и на ребре грузоприемной тарелки 3. Верхний предел измерения ГПМ типа МП-60 составляет 60 кгс/см2 (6 МПа), номинальное значение площади сечения поршня 0,5 см2, предел допускаемой основной относительной погрешности составляет 0,02%.

Порядок выполнения работы.

1. Открыть вентиль грузопоршневой колонки 10, вентиль поверяемого манометра 11, вентиль емкости с рабочей жидкостью 13. При этом давление в гидросистеме станет равным атмосферному.

2. Для удаления воздуха из системы ввести поршень 6 в цилиндр 7 до упора вращением рукоятки 9 по часовой стрелке.

3. Заполнить гидросистему рабочей жидкостью вращением рукоятки 9 против часовой стрелки до упора.

4. Закрыть вентиль емкости с рабочей жидкостью 13.

5. На грузоприемную тарелку 3 положить грузы 14 в таком количестве, чтобы суммарное давление грузов было численно равно давлению, соответствующему проверяемой отметке р1 (значения давления грузов нанесены на их поверхность).

6. Вращая рукоятку 9 гидравлического пресса по часовой стрелке, добиться подъема поршня 2 с грузами 14 до совпадения рисок, нанесенных на стойке 15 и на ребре грузоприемной тарелки 3.

7. Значение, соответствующее суммарному давлению грузов ГПМ, занести в первый столбец протокола поверки.

8. Показания поверяемого манометра занести во второй столбец протокола поверки.

9. Повторить пп. 5-9 для значений давления р2–р6 (выполнить прямой ход).

10. Повторить пп. 5-9 для значений давления р6–р1 (выполнить обратный ход).

11. После поверки, вращая рукоятку 9 гидравлического пресса против часовой стрелки, снизить давление до нуля.

12. Открыть вентиль 13 емкости с рабочей жидкостью 12.

13. Вытеснить рабочую жидкость в емкость 12, вращая рукоятку 9 до упора по часовой стрелке [11].

Таблица 1.1

Варианты индивидуальных заданий

| № вар. | р1 | р2 | р3 | р4 | р5 | р6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

Порядок обработки экспериментальных данных

1. Определить основную абсолютную погрешность прямого хода поверяемого манометра для каждой проверяемой отметки по формуле:

Δп.х = Рп.х – Р0, 						 (1)

где Рп.х – показания поверяемого манометра (прямой ход), кгс/см2 (МПа); Р0 – показания грузопоршневого манометра, кгс/см2 (МПа).

Для точки р1 = 2 кгс/см2:

Δп.х = 2,06 – 2 = 0,06 кгс/см2.

Аналогичный расчет проводим в остальных точках и заносим результат в протокол поверки.

2. Определить основную абсолютную погрешность обратного хода поверяемого манометра для каждой проверяемой отметки по формуле:

Δо.х = Ро.х – Р0, 						 (2)

где Ро.х – показания поверяемого манометра (обратный ход), кгс/см2 (МПа).

С учетом того, что до начала поверки зафиксировано показание манометра Р0 = 1,05 кгс/см2, рассчитаем для точки р1 = 2 кгс/см2:

Δо.х = 1,05 – 0,97 = –0,08 кгс/см2.

Аналогичный расчет проводим в остальных точках и заносим результат в протокол поверки.

3. Определить основную приведенную погрешность для каждой проверяемой отметки шкалы для прямого и обратного хода по формулам:

,					  (3)

,					  (4)

где РК, РН - конечное и начальное значения шкалы поверяемого манометра соответственно, кгс/см2 (МПа).

Для точки р1 = 2 кгс/см2:

γп.х = 0,06/(60–0) = 0,1%,

γо.х = –0,08/(60–0) = –0,13%.

Аналогичный расчет проводим в остальных точках и заносим результат в протокол поверки.

4. Определить вариацию показаний прибора по формуле

V = | Рп.х – Рo.х | . 					   (5)

Для точки р1 = 2 кгс/см2:

V = 2,06 – 0,97 = 1,09 кгс/см2.

Аналогичный расчет проводим в остальных точках и заносим результат в протокол поверки.

5. Определить приведенную вариацию показаний прибора по формуле

.					  (6)

Для точки р1 = 2 кгс/см2:

W = 1,09∙100/(60–0) = 1,82%.

Аналогичный расчет проводим в остальных точках и заносим результат в протокол поверки.

6. Определить допускаемые значения основной приведенной погрешности и приведенной вариации:

γДОП = WДОП = K,

где К - класс точности поверяемого манометра, %.

γДОП = WДОП = 1,5%.

7. Сравнить наибольшие значения основной приведенной погрешности и приведенной вариации с допускаемыми значениями, сделать вывод о пригодности поверяемого прибора к измерениям. Прибор считается годным, если выполняются неравенства:

γMAX ≤ γДОП ,						 (7)

WMAX ≤ WДОП ,						 (8)

8. В одной системе координат построить следующие графики (рис. 3):

- зависимости значений давления, соответствующих проверяемым отметкам шкалы, от значений давления, соответствующих показаний ГПМ (график 1, рис. 3);

- зависимости значений давления, соответствующих показаниям поверяемого манометра при прямом ходе, от значений давления, соответствующих показаний ГПМ (график 2, рис. 3);

- зависимости значений давления, соответствующих показаниям поверяемого манометра при обратном ходе, от значений давления, соответствующих показаний ГПМ (график 3, рис. 3).

Рисунок 3. Графики зависимости

Протокол №1

«___» _______ 2019 г.

поверки манометра, принадлежащего _______ТПУ__________________.

Тип МП3-У, № 7353. Пределы измерений 0–60 кгс/см2, класс точности 1,5.

Образцовые приборы: _____грузы весом 1 и 5 кг;_ манометр МП-60,________

(тип, номер)

_____60 кгс/см2 (6 МПа), δ=±0,02%_____________________________________

(пределы измерений, класс точности)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ И ВАРИАЦИИ

| Показания эталонного прибора, кгс/см2 (МПа) | Показания поверяемого манометра, кгс/см2 (МПа) | Основная абсолютная погрешность прибора, кгс/см2 (МПа) | Основная приведенная погрешность, % | Вариация показаний прибора, кгс/см2 (МПа) | Вариация показаний прибора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход | Прямой ход | Обратный ход |  |  |
| 2 | 2,06 | 0,97 | 0,06 | -0,08 | 0,10 | -0,13 | 1,09 | 1,82 |
| 4 | 4,01 | 1,04 | 0,01 | -0,01 | 0,02 | -0,02 | 2,97 | 4,95 |
| 6 | 6,04 | 1 | 0,04 | -0,05 | 0,07 | -0,08 | 5,04 | 8,40 |
| 8 | 7,91 | 1 | -0,09 | -0,05 | -0,15 | -0,08 | 6,91 | 11,52 |
| 10 | 9,97 | 0,99 | -0,03 | -0,06 | -0,05 | -0,10 | 8,98 | 14,97 |
| 12 | 12,02 | 1,02 | 0,02 | -0,03 | 0,03 | -0,05 | 11 | 18,33 |

| Наибольшая приведенная погрешность прибора γMAX = 0,15% | Допускаемая приведенная погрешность прибора γДОП = 1,5% |
| --- | --- |
| Наибольшая приведенная вариация показаний прибора WMAX = 18,33% | Допускаемая приведенная вариация показаний прибора WДОП =1,5% |
| Вывод: не пригоден для измерений. |

# Выводы

Согласно правилам проведения поверки прибор считается годным, если выполняются неравенства:

γMAX ≤ γДОП ,

WMAX ≤ WДОП .

Как видно из протокола поверки, данные условия не выполняются в одном случае (WMAX>WДОП), следовательно, поверяемый манометр не годен для измерения давления.

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Был изучен принцип действия и устройство технического деформационного манометра, предназначенных для измерения давления.

- Была произведена поверка технического деформационного манометра типа МП3-У и установлена его не пригодность к измерению давления.

Список использованных источников

- Григорьева М.М. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Изучение и поверка технических манометров» по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей теплоэнергетического факультета. Томск: Издательство ТПУ, 2010. – 12 с.

- Волошенко А.В. Методическое указание «Поверка технических термоэлектрических преобразователей». – Томск: Издательство ТПУ, 2009. – 11 с.

- Стандарт организации, СТО ТПУ 2.5.01-2011, Режим Доступа:
http://standart.tpu.ru/docs/standorg/ВКР_ориг1.htm - Загл. С экрана

Ответы на контрольные вопросы

1. Объясните принцип работы деформационных манометров с одновитковой пружиной.

Ответ: одновитковые трубчатые пружины в данном случае выполняют роль упругих чувствительных элементов. Один конец пружины, в который поступает измеряемое давление, закреплен неподвижно в держателе, второй (закрытый) – может перемещаться. Под действием разности измеряемого внутреннего и внешнего атмосферного давления трубчатая пружина деформируется: пружина раскручивается и ее свободный конец совершает перемещение. Направление перемещения свободного конца трубки обусловлено увеличением малой оси сечения трубки под влиянием избыточного давления и уменьшения при воздействии разрежения. Перемещение стрелки осуществляется с помощью передаточного механизма, соединенного со свободным концом чувствительного элемента.

2. Каким образом выбирается эталонный манометр для поверки технического манометра?

Ответ: предел измерения эталонного манометра должен быть на 1/3 больше верхнего предела измерения поверяемого манометра, а значение допускаемой погрешности эталонного манометра – в 4 раза меньше значения допускаемой погрешности поверяемого манометра.

3. Определите тип погрешности поверяемого манометра.

Ответ: приведенная, так как прибор нормирован как γ = ±1,5%.

4. Какие метрологические характеристики определяются в ходе поверки прибора?

Ответ: абсолютная и приведенная погрешности прямого и обратного хода, вариация показаний прибора.

5. Назовите наименьшее число проверяемых отметок при поверке технического манометра класса точности 1,5.

Ответ: для манометров классов точности 1,5 количество проверяемых отметок должно составлять не менее 5.