МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра

Автоматизации Теплоэнергетических Процессов

# «Измерение температуры косвенным методом»

# Отчёт по Лабораторной работе

по дисциплине Метрология Стандартизация и Сертификация

| Выполнил студент гр. |  |
| --- | --- |
| Проверил преподаватель |  |

Томск 2019 г.

Введение

Цель работы заключается в знакомстве с методами измерения температуры тел, а также в получении практических навыков измерения с помощью измерительных преобразователей.

Задачами лабораторной работы являются:

- изучение средств и методов измерения температуры;

- измерение температуры с помощью термоэлектрического преобразователя;

- измерение температуры с помощью термопреобразователя сопротивления.

Измерение температуры

Температура является одним из трех основных параметров, характеризующим состояние вещества. В промышленности измерение температуры занимает до 80 % объема всех измерений.

Температура определяет степень нагретости тела, она характеризует тепловое состояние вещества и пропорциональна средней кинетической энергии его молекул.

На практике измерение температуры непосредственно невозможно. Поэтому для измерения температуры используют различные явления, происходящие под воздействием тепла, например, расширение веществ, изменение электрического сопротивления, излучение нагретых тел. Однако количественная оценка возможна лишь при сопоставлении с некоторой эталонной температурой.

Классификация методов измерения температуры показана на рис. 1.

Измерение температуры любым из методов, приведенных на рис. 1, выполняется косвенно, т. е. значение измеряемой температуры определяется по результатам прямых измерений другой физической величины - давления, термоэлектродвижущей силы, электрического сопротивления и др. Наиболее распространенными дистанционными средствами измерения температуры являются термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления [8, 9].

Рис. 1. Классификация методов измерения температуры

Принцип действия термоэлектрических преобразователей основан на явлении генерации термоэлектродвижущей силы, возникающей из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов или сплавов, образующих часть одной и той же сети. Таким образом, при измерении температуры термоэлектрический преобразователь преобразует измеряемую температуру в ТЭДС (рис. 2, а). Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на зависимости сопротивления металлов от температуры (рис. 2, б). В этом случае температура может быть определена по величине сопротивления.

Рис. 2. Номинальные статические характеристики: а - термоэлектрического преобразователя; б – термопреобразователя сопротивления

Описание лабораторной установки.

Лабораторная установка включает сухоблочный калибратор температуры типа КТ-650, эталонный калибратор ИКСУ-260L, образцы термопреобразователей.

Вид калибратора показан на рис. 3. На лицевой панели КТ-650 расположены двухрядный индикатор температуры и кнопки управления.

Рис. 3. Сухоблочный калибратор температуры КТ-650

Индикатор температуры предназначен для отображения текущего значения температуры КТ-650 и задания температуры уставки. В верхнем ряду индицируется текущая температура основного термостатирующего блока. В нижнем ряду отображается температура уставки. После задания уставки высвечивается ее температура, при этом в левом углу нижней части изображен символ «=».

Для изменения уставки имеются пять кнопок:  вход в режим/выход из режима редактирования температуры уставки, кнопки ►, ◄ передвижения по разрядам и кнопки ▲, ▼ изменения цифры соответствующего разряда. В целях безопасности предусмотрено выключение нагрева во время редактирования уставки. После выхода из режима редактирования в режим измерений индикатор гаснет на 1... 3 с.

На вертикальной части передней панели расположены два переключателя: «СЕТЬ» и «БЛОКИРОВКА».

Двухпозиционный переключатель «Блокировка» служит для включения системы блокировки цепей питания нагревателей. Блокировка предназначена для отключения питания в аварийной ситуации. Срабатывает при отклонении текущей температуры от заданной на ±15°С, например, при обрыве в цепи термопреобразователей. После возвращения температуры блокированного канала КТ-650 в зону установленных пределов питание нагревателей восстанавливается.

Для измерения значения выходного сигнала термопреобразователя используется калибратор-измеритель эталонный типа +ИКСУ-260L.

Калибратор-измеритель ИКСУ-260L следует подключать к термопреобразователю с помощью соответствующего кабеля. Назначения кабелей калибратора-измерителя ИКСУ-260L приведены в табл. 1.

Таблица 1

Назначение кабелей

| № кабеля | Маркировка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Кабель №1 | КИ260К | Подключение к ИКСУ термопреобразователей с НСХ ХА(К) |
| Кабель №2 | КИ260L | Подключение к ИКСУ термопреобразователей с НСХ XK(L) |
| Кабель №3 | КИ260R1 | Связь ИКСУ с термопреобразователями сопротивления по трехпроводной схеме подключения при работе в режиме измерения температуры и сопротивления постоянному току |
| Кабель №5 | КИ260U | Связь ИКСУ с первичными преобразователями или устройствами при режиме работы измерений напряжения постоянного тока, а также воспроизведения сигналов напряжения постоянного тока |

Схема подключения калибратора к измерительному преобразователю приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема подключения калибратора-измерителя к термопреобразователю

Пределы допускаемой погрешности калибратора ИКСУ-260L при измерении температуры в комплекте с термопреобразователями приведены в табл. 2.

Таблица 2

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения электрических величин в нормальных условиях

| Величина | Диапазон измерения | Предел допускаемой погрешности |
| --- | --- | --- |
| ТЭДС | –10…100 мВ | ±(7∙10–5∙¦Е¦+3) мкВ |
| Сопротивление | 0…320 Ом | ±0,02 Ом |

Вид верхней панели калибратора ИКСУ-260L показан на рис. 5.

Рис. 5. Вид верхней панели калибратора ИКСУ-260L:

1 -разъем для измерительного входа; 2 -разъем для подключения реле; 3- разъем выхода эмуляции в виде сигнала сопротивления; 4 -разъем выхода эмуляции в виде сигнала напряжения; 5 -разъем для обмена данными с ПК по интерфейсу RS-232

Дисплей предназначен для индикации измеренного и/или воспроизводимого значения физической величины; отображения пунктов меню и названий конфигурационных параметров; отображения информации о текущем режиме [7, 10].

Порядок выполнения работы.

1. Поместить термопреобразователь в отверстие термостатирующего блока.

2. Подключить термопребразователь с помощью соответствующего кабеля к разъему «Измерение» измерителя-калибратора ИКСУ-260L.

3. Включить калибратор ИКСУ -260L, нажав кнопку 5 (рис. 4).

4. Нажать кнопку 8 для входа в Главное меню.

5. В Главном меню войти в режим «Измерения», выбрать «Сопротивление» для работы с термопреобразователями сопротивления или «Напряжение» для работы с термоэлектрическими преобразователями и нажать кнопку 7. Прибор перейдет в режим измерения сигнала от преобразователя.

6. Включить переключатель «Сеть» на передней панели калибратора.

7. С помощью кнопок для изменения установок на передней панели калибратора установить значение температуры t1, (табл. 3).

8. После установления температуры измерить выходное значение сопротивления/напряжения, занести измеренное значение в табл. 4. Повторить пп. 7-8 для других значений температуры (табл. 3).

Таблица 3

Варианты индивидуальных заданий

| № вар. | НСХ | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 50П | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

Порядок обработки экспериментальных данных

1. Для термоэлектрических преобразователей ввести поправку на показания ТЭП (см. п. 1.1).

2. По таблицам НСХ по полученным значениям сопротивлений и/или ТЭДС определить значение температуры, полученные значения занести в табл. 4.

3. По данным табл. 4 построить график зависимости значений сопротивления/ТЭДС от расчетных значений температуры.

Таблица 4

Экспериментальные и расчетные данные

| № эксп. | Температура (по калибратору), °С | Сопротивление, Ом (термоЭДС, мВ) | Расчетное значение температуры, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 59,862 | 46 |
| 2 | 55 | 61,124 | 49 |
| 3 | 60 | 62,323 | 52 |
| 4 | 65 | 63,458 | 55 |
| 5 | 70 | 64,04 | 56 |
| 6 | 75 | 65,176 | 59 |
| 7 | 80 | 66,60 | 62 |

Порядок обработки экспериментальных данных

1. При градуировке термопар температуру холодного спая обычно поддерживают равной 0°С. Однако при технических и лабораторных измерениях температура холодного спая t'0 бывает постоянна, но не равна 0°С, что вызывает необходимость введения поправки. В этом случае значение термо-э.д.с. EAB>(t, t0), по которому определяется температура по градуировочной кривой (или таблице), находится из уравнения

Еав(t,t0)=EAB(t, t'0) ± EAB(t'0, t0) ,				(1)

где знак плюс соответствует случаю t'0>t0, а знак минус - случаю t'0<t0.

Соответственно, выберем t0=50оС и, согласно таблицам НСХ для типа ТСП для градуировки 50П, R(50;0)=59,855 Ом. Тогда:

Rпопр= 59,855 Ом.

2. Вычислим приведенное значение сопротивления (отдельно для каждого ТСП) по формуле:

Rпр = R + Rпопр .					(2)

С учетом того, что если t>t0=50 оС, то поправку прибавляют к измеренному прибором значению, если t<t0=50оС, то поправку отнимают от значения, показанного прибором, рассчитаем приведенное значение сопротивления:

1. t=50°C, R=59,862 Ом, Rпр = 119,717 Ом.

2. t=55°C, R=61,124 Ом, Rпр = 120,979 Ом.

3. t=60°C, R=62,323 Ом, Rпр = 122,178 Ом.

4. t=65°C, R=63,458 Ом, Rпр = 123,313 Ом.

5. t=70°C, R=64,04 Ом, Rпр = 123,895 Ом.

6. t=75°C, R=65,176 Ом, Rпр = 125,031 Ом.

7. t=80°C, R=66,6 Ом, Rпр = 126,455 Ом.

Построим график зависимости значений сопротивления/ТЭДС от значений температуры и приведем его на рис. 6, 7.

Рис. 6. График зависимости значений сопротивления от значений температуры по калибратору

Рис. 7. График зависимости значений сопротивления от расчетных значений температуры

Выводы

Как видно из таблицы 4, зафиксировано 7 пар значений, при этом:

Tmin = 50°C;

Tmax = 80°C;

Rmin = 59,862 Ом;

Rmax = 66,6 Ом.

Расчетное значение температуры существенно отличается от значения температуры по калибратору.

В ходе выполнения лабораторной работы:

1) Были изучены средства и методы измерения температуры.

2) Было произведено измерение температуры посредством термоэлектрического преобразователя.

3) Было произведено измерение температуры посредством термопреобразователя сопротивления.

Список использованных источников

- Григорьева М.М. Методические указания к выполнению лабораторной работы «Изучение и поверка технических манометров» по дисциплине «Технические измерения и приборы» для студентов всех специальностей теплоэнергетического факультета. Томск: Издательство ТПУ, 2010–12с.

- Волошенко А.В. Методическое указание «Поверка технических термоэлектрических преобразователей» . – Томск: Издательство ТПУ, 2009. – 11с.

- Стандарт организации, СТО ТПУ 2.5.01-2011, Режим Доступа:
http://standart.tpu.ru/docs/standorg/ВКР_ориг1.htm - Загл. С экрана

Ответы на контрольные вопросы

1. Перечислите методы измерения температуры, выделите методы, используемые в измерительных преобразователях.

Ответ: метод теплового расширения (термометры жидкостные стеклянные, дилатометрические, биметаллические), метод изменения давления (манометрический термометр), метод теплового излучения (пирометры). В измерительных преобразователях используются методы изменения сопротивления (термопреобразователи сопротивления) и термоэлектрического эффекта (термоэлектрические преобразователи).

2. Опишите процесс измерения температуры косвенным методом с помощью измерительных преобразователей.

Ответ: Термоэлектрические преобразователи генерируют термоэлектродвижущую силу, возникающую из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов или сплавов, образующих часть одной и той же сети. Тем самым реализуется преобразование измеряемой температуры в ТЭДС. Зная величину ТЭДС по известным зависимостям можно установить реальное значение измеряемой температуры. Аналогичным образом температура может быть определена по величине сопротивления: зависимость сопротивления металлов от температуры положена в основу принципа действия термопреобразователей сопротивления.

3. Как называется зависимость выходного сигнала термопреобразователя от измеряемой температуры?

Ответ: номинальная статическая характеристика.