МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра

Автоматизации Теплоэнергетических Процессов

# «Поверка технических термоэлектрических преобразователей»

# Отчёт по Лабораторной работе

по дисциплине Метрология Стандартизация и Сертификация

| Выполнил студент гр. |  |
| --- | --- |
| Проверил преподаватель |  |

Томск 2019 г.

# Введение

Цель работы заключается в изучении принципа действия и устройства термоэлектрического преобразователя (ТЭП), а также в получении знаний о технических и эталонных ТЭП и их метрологических характеристиках.

Задачами лабораторной работы являются:

- изучение поверочной установки;

- выполнение поверки ТЭП;

- составление протокола поверки.

Поверка термоэлектрических преобразователей

ТЭП – это первичный измерительный преобразователь температуры, в котором выходная величина формируется под воздействием термоэлектрического эффекта, и представляет собой механически прочную конструкцию удобную для монтажа.

Чувствительным элементом ТЭП является термопара. Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте. Термоэлектрический эффект заключается в том, что в замкнутой цепи, состоящей из 2-х или нескольких разнородных проводников возникает электрический ток, если хотя бы 2 места соединения (спая) проводников имеют разную температуру. Термоэлектрический эффект объясняется наличием в металле свободных электронов, число которых в единице объема различно для различных материалов. Уравнение термопары можно записать следующим образом:

EАВ (t.t0) =еАВ (t) - еАВ (t0),	                     (1)

где EАВ (t,t0) – результирующая ТЭДС термопары, состоящей из разнородных по составу проводников А и В;

еАВ (t), еАВ (t0) – ТЭДС, обусловленная контактной разностью потенциалов и разностью температур рабочего спая t и свободных концов t0 термопары.

Из уравнения (1) следует, что ТЭДС зависит от двух температур t и t0. При измерении температуры термоэлектрическим преобразователем t0 поддерживается постоянной, а t вэтом случае является переменной. Тогда уравнение (1) можно записать таким образом:

EAB(t, t0)| t0 =const =F(t).

# Описание поверочной установки.

Рис. 1. Схема поверочной установки

На рис. 1 приведена схема установки для поверки технических ТЭП. Нагрев ТЭП производится в трубчатой электропечи 1. Питание электропечи включается тумблером 14. Сила тока в цепи питания электропечи измеряется амперметром 13.

Измерительная система, состоящая из милливольтметра 8 и ТЭП 3 с НСХ К (хромель - алюмель), предназначена для измерения и регулирования температуры в электропечи. Регулирование температуры в электропечи производится следующим образом: задатчик милливольтметра с помощью отвертки устанавливается на отметку шкалы, соответствующую значению поверяемой температуры, при достижении температуры в электропечи заданного значения размыкается нормально замкнутый контакт 15 милливольтметра и выключается цепь питания электропечи.

Рабочие концы эталонного платинородий-платинового ТЭП и поверяемого хромель-копелевого ТЭП, вставлены в медный блок 2, который служит для выравнивания температур рабочих концов всех ТЭП.

К ТЭП присоединяются компенсационные провода 4, отводящие холодные концы 12 в нулевой термостат 5. Компенсационные провода скручиваются или спаиваются с медными соединительными проводами 7, погружаются в пробирки 6, заполненные трансформаторным маслом. Через клеммы 11 (3+6) и двухполюсный переключатель 9 эталонный и поверяемый ТЭП поочередно подключаются к рабочему эталону 10 (МЕТРАН 510-ПКМ) класса точности 0,015 или более высокого класса точности.

Порядок выполнения работы.

1. С помощью пирометрического милливольтметра установить температуру в печи t1 соответствующую индивидуальному варианту (табл. 1.2).

2. После того как печь нагреется до нужной температуры, питание печи отключится, показания амперметра 6 составят 0 А.

3. Подключить с помощью проводников гнездо СОМ (режим «Измерение») эталонного калибратора к клемме «-» ТЭП 1.

4. Подключить с помощью проводников гнездо U+ (режим «Измерение») эталонного калибратора к клемме «+» ТЭП 1.

5. Включить калибратор, войти в Главное меню (переключение между уровнями меню осуществляется с помощью кнопок 2, 4, 6 (рис. 1.3)).

6. С помощью кнопки 4/6 выполнить команду:

Измерение —> Измерение напряжения.

7. Полученное значение занести в протокол поверки (см. приложение 1) в графу, соответствующую поверяемому ТЭП.

8. Отключить проводники от клемм 1 подключить к клеммам 2, измеренное значение ТЭДС занести в протокол поверки в графу, соответствующую эталонному ТЭП.

9. Повторить пп.3-8 для текущего значения температуры 4 раза, все показания эталонного калибратора занести в протокол поверки.

10. Повторяя пп.1-9, выполнить измерения для всех заданных в соответствии с индивидуальным вариантом значений температур (табл. 1.2).

Таблица 1.2

Варианты индивидуальных заданий

| № вар | t1, 0С | t2, 0С | t3, 0С | t4, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 60 | 100 | 140 | 180 |

Порядок обработки экспериментальных данных

1. Для каждого значения температуры определить среднее значение ТЭДС (отдельно для поверяемого и эталонного ТЭП) по формуле:

Еср = (Е1(t1)+ Е2(t2)+ Е3(t3)+ Е4(t4))/4 ,		(1.1)

где Еi – ТЭДС, соответствующая температуре ti .

2. Определить величину поправки на температуру свободных концов Eпопр поверяемого и эталонного ТЭП. Значение величины поправки численно равно значению ТЭДС, соответствующей температуре наружных концов, и определяется по таблицам НСХ для каждого ТЭП.

Чтобы в процессе измерений поправка была неизменной, места соединений свободных концов с медными проводами должны быть помещены в специальное устройство, обеспечивающее постоянство температуры, то есть свободные концы подлежат термостатированию: если t0≠0оС, то свободные концы помещают в специальные пробирки, снабженные простым автоматическим биметаллическим терморегулятором. Выберем t0=120оС и, согласно таблицам НСХ для типа S, Е(120;0)=0,795 мВ.

Тогда:

Eпопр = 0,795 мВ.

3. Вычислить приведенное значение ТЭДС (отдельно для каждого ТЭП) по формуле:

Епр = Еср + Епопр .					(1.2)

С учетом того, что если t>t0=120 оС, то поправку прибавляют к измеренному прибором значению, если t<t0=120оС, то поправку отнимают от значения, показанного прибором, рассчитаем приведенное значение ТЭДС.

4. По приведенному значению ТЭДС эталонного ТЭП, используя таблицы НСХ для термопары типа S, определить действительную температуру в печи.

5. Для значений действительной температуры в печи по таблицам НСХ для термопары типа L определить номинальные значения ТЭДС  для поверяемого ТЭП.

6. Определить абсолютную погрешность по формуле:

ΔЕ = |Eпр – E1НСХ| .				(1.3)

7. Для поверяемого ТЭП определить значение допускаемого ТЭДС по формуле:

ΔЕД = ΔtД ∙ S ,					(1.4)

где ΔtД – допускаемое отклонение от НСХ, определяемое по табл. 1.1, с учетом того, что класс допуска 1, то ΔtД=±1,50С; S – чувствительность преобразователя при измерении температуры ti, определяемая соотношением:

,

где величина dt принимается равной, как правило, 100С. Графически чувствительность показана на рис. 2.

Рис. 2. Определение чувствительности ТЭП

Для 600С:

мВ/0С,

ΔЕД1 = 1,5 ∙ 0,0414 = 0,0621 мВ.

Аналогично для трех других точек:

мВ/0С,

ΔЕД2 = 1,5 ∙ 0,0414 = 0,0620 мВ,

мВ/0С,

ΔЕД3 = 1,5 ∙ 0,0405 = 0,0608 мВ,

мВ/0С,

ΔЕД4 = 1,5 ∙ 0,0399 = 0,0599 мВ.

8. Сравнить полученные значения отклонения ТЭДС от НСХ с допускаемым значением отклонения и сделать вывод. Если хотя бы одно значение погрешности превышает допускаемое, термоэлектрический преобразователь не годен для измерений.

ΔЕ1 = |1,6413 – 2,4360| = 0,7947 мВ,

ΔЕ2 = |3,3012 – 4,0960| = 0,7948 мВ,

ΔЕ3 = |6,5308 – 5,7350| = 0,7958 мВ,

ΔЕ4 = |8,1358 – 7,3400| = 0,7958 мВ.

Протокол поверки №1

термоэлектрического преобразователя типа ТХА от  «___» _______ 2018 г.

ЭТАЛОННЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

| Термопреобразователь | Потенциометр | Установка | Ртутный стеклянный термометр |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Тип | Разряд | Номер | Тип | Класс | Тип | Номер | Тип | Разряд |
| 2 | ТПП 10 (S) | ±1,5 |  |  |  | Метран-510-ПКМ |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

| № эксп. | Операция | Эталонный ТЭП | Поверяемый ТЭП | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei | Епопр | Еприв | t | Ei | Епопр | Еприв | ЕНСХ | ΔЕ | ΔЕДОП |
|  |  | мВ | мВ | мВ | 0С | мВ | мВ | мВ | мВ | мВ | мВ |
| 60 | Отсчет | 0,3650 | 0,7950 | -0,4300 | 60 | 2,4363 | 0,7950 | 1,6413 | 2,4360 | 0,7947 | 0,0621 |
|  |  | 0,3650 | 0,7950 | -0,4300 | 60 | 2,4363 | 0,7950 | 1,6413 | 2,4360 | 0,7947 | 0,0621 |
|  |  | 0,3650 | 0,7950 | -0,4300 | 60 | 2,4363 | 0,7950 | 1,6413 | 2,4360 | 0,7947 | 0,0621 |
|  |  | 0,3650 | 0,7950 | -0,4300 | 60 | 2,4364 | 0,7950 | 1,6414 | 2,4360 | 0,7946 | 0,0621 |
|  | Среднее | 0,3650 | 0,7950 | -0,4300 | 60 | 2,4363 | 0,7950 | 1,6413 | 2,4360 | 0,7947 | 0,0621 |
| 100 | Отсчет | 0,6460 | 0,7950 | -0,1490 | 100 | 4,0961 | 0,7950 | 3,3011 | 4,0960 | 0,7949 | 0,0620 |
|  |  | 0,6460 | 0,7950 | -0,1490 | 100 | 4,0962 | 0,7950 | 3,3012 | 4,0960 | 0,7948 | 0,0620 |
|  |  | 0,6460 | 0,7950 | -0,1490 | 100 | 4,0962 | 0,7950 | 3,3012 | 4,0960 | 0,7948 | 0,0620 |
|  |  | 0,6460 | 0,7950 | -0,1490 | 100 | 4,0962 | 0,7950 | 3,3012 | 4,0960 | 0,7948 | 0,0620 |
|  | Среднее | 0,6460 | 0,7950 | -0,1490 | 100 | 4,0962 | 0,7950 | 3,3012 | 4,0960 | 0,7948 | 0,0620 |
| 140 | Отсчет | 0,9500 | 0,7950 | 1,7450 | 140 | 5,7358 | 0,7950 | 6,5308 | 5,7350 | 0,7958 | 0,0608 |
|  |  | 0,9500 | 0,7950 | 1,7450 | 140 | 5,7358 | 0,7950 | 6,5308 | 5,7350 | 0,7958 | 0,0608 |
|  |  | 0,9500 | 0,7950 | 1,7450 | 140 | 5,7358 | 0,7950 | 6,5308 | 5,7350 | 0,7958 | 0,0608 |
|  |  | 0,9500 | 0,7950 | 1,7450 | 140 | 5,7358 | 0,7950 | 6,5308 | 5,7350 | 0,7958 | 0,0608 |
|  | Среднее | 0,9500 | 0,7950 | 1,7450 | 140 | 5,7358 | 0,7950 | 6,5308 | 5,7350 | 0,7958 | 0,0608 |
| 180 | Отсчет | 1,2730 | 0,7950 | 2,0680 | 180 | 7,3408 | 0,7950 | 8,1358 | 7,3400 | 0,7958 | 0,0599 |
|  |  | 1,2730 | 0,7950 | 2,0680 | 180 | 7,3408 | 0,7950 | 8,1358 | 7,3400 | 0,7958 | 0,0599 |
|  |  | 1,2730 | 0,7950 | 2,0680 | 180 | 7,3408 | 0,7950 | 8,1358 | 7,3400 | 0,7958 | 0,0599 |
|  |  | 1,2730 | 0,7950 | 2,0680 | 180 | 7,3408 | 0,7950 | 8,1358 | 7,3400 | 0,7958 | 0,0599 |
|  | Среднее | 1,2730 | 0,7950 | 2,0680 | 180 | 7,3408 | 0,7950 | 8,1358 | 7,3400 | 0,7958 | 0,0599 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОВЕРКИ

| Тип ТЭП | Номер | Заключение о пригодности ТЭП |
| --- | --- | --- |
| ТХА (К) | 1 | Не пригоден |

# Выводы

Согласно правилам проведения поверки проверяемый термоэлектрический преобразователь считается годным для использования, если выполняется условие:

∆Е≤∆Ед					       (2)

Вывод: в точках 60; 100; 140; 180°С, поверки условие (2) не выполняется,  следовательно поверяемый термоэлектрический преобразователь не годен для измерения температуры.

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Был изучен принцип действия и устройство термоэлектрических преобразователей (ТЭП), предназначенных для измерения температуры, а также технических и эталонных ТЭП и их метрологических характеристик.

- Была произведена поверка термоэлектрического преобразователя типа ТХА с НСХ К, и установлена его не пригодность к измерению температуры.

Список использованных источников

- Григорьева М.М. « Изучение многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ». – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 12с.

- Волошенко А.В. Методическое указание «Поверка технических термоэлектрических преобразователей». – Томск: Издательство ТПУ, 2009. – 11с.

- Стандарт организации, СТО ТПУ 2.5.01-2011, Режим Доступа:
http://standart.tpu.ru/docs/standorg/ВКР_ориг1.htm - Загл. С экрана

Ответы на контрольные вопросы

1. Какой выходной сигнал имеют термоэлектрические преобразователи?

Ответ: термоэлектродвижущая сила.

2. Какие эталонные средства могут использоваться при поверке термоэлектрических преобразователей и почему?

Ответ: Для поверки ТЭП могут использоваться эталонные средства измерений (ртутные стеклянные термометры; эталонные платинородий-платиновые и платинородий-платинородиевые ТЭП), а также вспомогательные средства.

3. Дайте определение чувствительности измерительного преобразователя.

Ответ: чувствительность преобразователя при измерении температуры ti – это величина, определяемая отношением изменения ТЭДС, соответствующего выбранному интервалу температур (ΔЕ), к изменению температур (Δt), что выражается аналитически следующим образом:

S = ΔЕ/Δt.

4. Для чего рассчитывается поправка на температуру свободных концов термопары?

Ответ: как правило, термопары градуируют при t0 =00С, но при измерениях данное условие соблюсти невозможно. Поэтому вводится поправка на температуру холодных концов термопары t0 с учетом того, что если t>t0, то поправку прибавляют к измеренному прибором значению; если t<t0, то поправку отнимают от значения, показанного прибором.

5. Что называется номинальной статической характеристикой ТЭП?

Ответ: номинальной статической характеристикой ТЭП называется такая сложная функция измеряемой температуры, которая зависит от двух переменных t и t0 и при которой поддерживается постоянной температура свободных концов термопары (t0 =const), что можно записать аналитически следующим образом:

EAB(t, t0)| t0 =const =F(t).